บทที่ 5 การพิสูจน์ยืนยันและการตรวจสอบความถูกต้อง
Chapter 5: Verification and Validation

ร่างเนื้อหาสำหรับบันทึกผลการทดสอบจริง — ตารางและรูปที่มีคำว่า [ใส่ผล] ต้องเติมจากการทดสอบรอบสุดท้าย

บทนี้พิสูจน์ว่าระบบทดสอบสมรรถนะและประเมินสุขภาพแบตเตอรี่ (ASET Battery Tester) บรรลุข้อกำหนดทางวิศวกรรมในบทที่ 2 หรือไม่ โดยแยกผลที่ผ่าน ผลที่ไม่ผ่าน และผลที่ยังต้องยืนยันด้วยการทดสอบอ้างอิงอย่างชัดเจน การทดสอบครอบคลุมความถูกต้องของการวัด ความปลอดภัย การทำงานอัตโนมัติ ความน่าเชื่อถือของอัลกอริทึม และความครบถ้วนของข้อมูลตั้งแต่เครื่องทดสอบจนถึงแดชบอร์ด

5.1 แผนการพิสูจน์ยืนยัน / Verification Plan

การพิสูจน์ยืนยันใช้หลักการเชื่อมโยงข้อกำหนดในบทที่ 2 กับวิธีทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ และหลักฐานที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ ตารางที่ 5.1 แสดงแผนการทดสอบหลักของระบบ

ตารางที่ 5.1 แผนการพิสูจน์ยืนยันข้อกำหนดของระบบ

| กลุ่ม | ข้อกำหนดที่พิสูจน์ | วิธีตรวจสอบ | หลักฐาน/เกณฑ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Measurement & logging | เทียบแรงดัน/กระแสกับเครื่องมืออ้างอิง และวิเคราะห์ Timestamp แยกตาม Mode | ตาราง error, median/p95 Δt, CSV ดิบ |
| 2 | Safety & interlock | จำลอง UVP, OVP, OTP และ E-stop อย่างละ 3 รอบ | response time, waveform, alarm log |
| 3 | Sequence automation | รัน Quick Scan, HPPC, charge/discharge แบบ end-to-end | phase/Mode, completion status, CSV ครบ |
| 4 | Battery algorithm | ทดสอบซ้ำและเทียบ Quick Scan กับ HPPC และ C10 reference | R₀/R₁/C₁/τ/R², %CV, SoC/SoH error |
| 5 | Data & cloud | ตรวจ metadata, CSV, cloud record และรายงานจาก Run ID เดียวกัน | traceability ครบทุกปลายทาง |

5.2 ขั้นตอนการทดสอบ / Testing Procedures

เพื่อให้เปรียบเทียบผลได้อย่างเป็นธรรม แบตเตอรี่ทุกลูกต้องระบุ Battery ID, profile, rated capacity, สภาพใช้งาน, อุณหภูมิห้อง, รุ่นซอฟต์แวร์ และ Run ID ก่อนเริ่มทดสอบ หากเป็นการเปรียบเทียบความจุหรือ SoH ต้องชาร์จเต็มและพักแบตตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนทุก run

ตารางที่ 5.2 เงื่อนไขทดสอบและเครื่องมือที่ต้องบันทึก

| รายการ | เงื่อนไข/เครื่องมือ | ค่าที่ต้องบันทึก |
| --- | --- | --- |
| แบตเตอรี่ | อย่างน้อย 3 สภาพ: ดี, ใช้งานปกติ, เสื่อม; ใช้ profile ที่ถูกต้อง | Battery ID, รุ่น, rated Ah, อายุ/สภาพ |
| สภาพแวดล้อม | ห้องปฏิบัติการ; บันทึกทุก run | อุณหภูมิห้อง, อุณหภูมิแบต |
| เครื่องมืออ้างอิง | DMM/oscilloscope ที่ระบุรุ่นและสถานะสอบเทียบ | รุ่นเครื่องมือ, วันสอบเทียบ |
| ข้อมูลทดสอบ | CSV และ cloud record จาก Run ID เดียวกัน | Mode, profile, app version, timestamp |
| การทดสอบ reference | HPPC สำหรับ dynamic/DCIR และ C10 สำหรับ capacity | test current, cutoff, charge/rest condition |

(1) Measurement & Logging: ตั้งค่าแรงดันและกระแสอย่างน้อย 5 จุดในช่วงใช้งานจริง วัดด้วยเครื่องมืออ้างอิงและเปรียบเทียบกับค่าที่ระบบบันทึก จากนั้นเก็บ Timestamp อย่างน้อย 1,000 samples ต่อ mode ที่สำคัญ เพื่อนำมาคำนวณ median Δt, p95 Δt, ค่าสูงสุด และจำนวนข้อมูลที่เกิน 0.5 s

(2) Safety & Interlock: ทดสอบ UVP, OVP, OTP และ E-stop อย่างละ 3 รอบ วัดเวลาตั้งแต่เกิดเงื่อนไข fault จนกระทั่งกระแสโหลดลดลงเป็นศูนย์ และเก็บ waveform, alarm log และสถานะ SSR/circuit breaker เป็นหลักฐาน

(3) Sequence Automation: รัน Quick Scan, HPPC และ charge/discharge ให้ครบทุก phase ตรวจว่ามี Mode ครบ, ไม่มี phase ข้าม, CSV ปิดไฟล์ได้ถูกต้อง และระบบแจ้งสถานะจบการทดสอบอย่างเหมาะสม

(4) Battery Algorithm: สำหรับแบตแต่ละลูก รัน Quick Scan อย่างน้อย 3 รอบ โดยชาร์จและพักให้มีเงื่อนไขเท่ากันทุกครั้ง เปรียบเทียบ DCIR/ECM กับ HPPC และเปรียบเทียบ SoH กับ C10 reference test ซึ่งใช้กระแสอ้างอิง C10 และ cutoff 1.75 V/cell

(5) Data & Cloud: ใช้ Run ID เดียวกันตรวจสอบความต่อเนื่องของข้อมูลตั้งแต่ CSV metadata, results analysis, cloud dashboard จนถึงรายงานที่สร้างจากผลทดสอบ

พื้นที่สำหรับรูปที่ 5.1 วาด flowchart: Calibration → Safety → HPPC → Quick Scan (3 รอบ) → C10 reference → Grade validation. ใช้ลูกศรแสดงว่า HPPC เป็น reference ด้าน dynamic/DCIR และ C10 เป็น reference ด้าน capacity/SoH.

รูปที่ 5.1 ลำดับการทดสอบและความสัมพันธ์ของ Quick Scan, HPPC และ C10 reference

5.3 ผลการทดสอบ / Test Results

5.3.1 ความถูกต้องของการวัดและ Adaptive Data Logging

ผลการทดสอบส่วนนี้ต้องรายงานความคลาดเคลื่อนของแรงดันและกระแสเทียบกับเครื่องมืออ้างอิง รวมถึงสถิติ Timestamp แยกตาม Mode เพื่อพิสูจน์ว่าระบบใช้ adaptive data logging จริง ไม่ใช่อ้างอัตราการสุ่มตัวอย่างเพียงค่าเดียวทั้งไฟล์

ตารางที่ 5.3 ความถูกต้องของแรงดัน กระแส และการตรวจสอบ Kelvin sensing

| จุดทดสอบ | Reference | ASET measured | Error | %Error | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltage 1 | [ใส่ผล] V | [ใส่ผล] V | [ใส่ผล] V | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| Voltage 2–5 | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| Current 1 | [ใส่ผล] A | [ใส่ผล] A | [ใส่ผล] A | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| Current 2–5 | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| Kelvin comparison | Force-side V [ใส่ผล] | Sense-side V [ใส่ผล] | ΔV [ใส่ผล] | — | [ใส่ผล] |

พื้นที่สำหรับรูปที่ 5.2 สร้างกราฟ 2 panel: แรงดันและกระแส. แกน x = reference, แกน y = ASET measured; ใส่เส้น y=x และ error bar. ห้ามใช้ screenshot ตารางแทนกราฟ.

รูปที่ 5.2 กราฟความถูกต้องของแรงดันและกระแสเทียบเครื่องมืออ้างอิง

ตารางที่ 5.4 สถิติ Adaptive Data Logging แยกตาม phase

| ไฟล์/Mode | จำนวน interval | Median Δt (s) | p95 Δt (s) | Max Δt (s) | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quick 1 – mini-pulse* | 139 | 0.171 | 0.353 | [ดู raw] | ผ่านเบื้องต้น (≈5.8 Hz) |
| Quick 1 – relaxation* | 286 | 0.290 | 0.355 | [ดู raw] | ผ่านเบื้องต้น (≈3.4 Hz) |
| Quick 1 – main discharge* | 320 | 5.065 | 16.002 | [ดู raw] | low-rate; ต้องใช้เฉพาะ trend |
| Quick 2 – mini-pulse* | 154 | 0.178 | 0.345 | [ดู raw] | ผ่านเบื้องต้น (≈5.6 Hz) |
| Quick 2 – relaxation* | 315 | 0.310 | 0.359 | [ดู raw] | ผ่านเบื้องต้น (≈3.2 Hz) |
| Quick 2 – main discharge* | 473 | 5.042 | 5.074 | [ดู raw] | low-rate; ต้องเพิ่มใกล้ cutoff |

หมายเหตุ: แถวที่มีเครื่องหมาย * เป็นการแบ่ง phase จากเวลาและกระแสของ CSV เดิม ซึ่งยังไม่มีคอลัมน์ Mode จึงเป็นผลเบื้องต้นเท่านั้น การทดสอบรอบสุดท้ายต้องใช้ CSV ที่มี Mode เพื่อยืนยันผลโดยตรง

พื้นที่สำหรับรูปที่ 5.3 ใช้ boxplot หรือ histogram แยก MINI_PULSE, RELAX, MAIN_DISCHARGE และ NEAR_CUTOFF. แกน y เป็น Δt (s) และขีดเส้นเกณฑ์ 0.5 s. ใช้ CSV ใหม่ที่มี Mode.

รูปที่ 5.3 การกระจายของช่วงเวลาระหว่างตัวอย่าง (Δt) แยกตาม Mode

5.3.2 ความปลอดภัยและ Hardware Interlock

ผล safety ต้องรายงานทั้งเวลาตอบสนองและค่าจริง ณ จุดตัด ไม่ควรรายงานเพียงคำว่า PASS โดยไม่มี waveform หรือ log ประกอบ

ตารางที่ 5.5 ผลการทดสอบ UVP, OVP, OTP และ E-stop

| การทดสอบ | รอบ 1 | รอบ 2 | รอบ 3 | ค่าเฉลี่ย/ค่าตัด | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVP response time | [ใส่ผล] ms | [ใส่ผล] ms | [ใส่ผล] ms | [ใส่ผล] ms | [ใส่ผล] |
| UVP cutoff voltage | [ใส่ผล] V | [ใส่ผล] V | [ใส่ผล] V | target 10.4–10.6 V | [ใส่ผล] |
| OVP response time | [ใส่ผล] ms | [ใส่ผล] ms | [ใส่ผล] ms | [ใส่ผล] ms | [ใส่ผล] |
| OTP trip temperature | [ใส่ผล] °C | [ใส่ผล] °C | [ใส่ผล] °C | target 45–60 °C | [ใส่ผล] |
| E-stop response time | [ใส่ผล] ms | [ใส่ผล] ms | [ใส่ผล] ms | [ใส่ผล] ms | [ใส่ผล] |

พื้นที่สำหรับรูปที่ 5.4 ภาพจาก oscilloscope อย่างน้อย 2 channels: channel 1 = voltage/alarm trigger, channel 2 = load current หรือ SSR output. ใส่ cursor แสดงเวลา fault ถึง current = 0.

รูปที่ 5.4 Waveform การตอบสนองของ SSR ต่อเหตุการณ์ fault

5.3.3 การทำงานอัตโนมัติของลำดับทดสอบ

ตารางที่ 5.6 ความครบถ้วนของ sequence และไฟล์ข้อมูล

| โหมด | Phase ที่ต้องครบ | CSV/Mode ครบ | Alarm/stop ถูกต้อง | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quick Scan | OCV, MINI_PULSE, RELAX, MAIN_DISCHARGE, TAIL_REST | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| HPPC | REST, pulse, relaxation ทุก cycle | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| Charge/Discharge | start, control, cutoff, complete | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |

พื้นที่สำหรับรูปที่ 5.5 สร้างกราฟ 2 ส่วน: (ก) Quick Scan และ (ข) HPPC. แกน x = เวลา; เส้นแรงดันและกระแส; แถบสีด้านล่างแสดง Mode. ใส่ตำแหน่ง pulse, relax, cutoff และ tail rest.

รูปที่ 5.5 ตัวอย่าง timeline ของ Quick Scan และ HPPC

5.3.4 ความน่าเชื่อถือของอัลกอริทึมประเมินแบตเตอรี่

การตัดสินผลอัลกอริทึมต้องแยก Quick Electrical Grade ออกจาก Capacity Grade โดย Quick Electrical Grade ใช้ DCIR/ECM ที่ผ่าน data-quality gate ส่วน Verified Overall Grade ต้องเทียบกับ C10 reference test และเลือกผลที่อนุรักษ์นิยมกว่าเมื่อผลสองส่วนไม่สอดคล้องกัน

ตารางที่ 5.7 การทำซ้ำของ DCIR และ ECM จาก Quick Scan

| Battery ID | Run | R₀ (mΩ) | R₁ (mΩ) | C₁ (F) | τ (s) | R² | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 – สภาพดี | 1 | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| B1 – สภาพดี | 2 | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| B1 – สภาพดี | 3 | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| B2/B3 – ทำรูปแบบเดียวกัน | 1–3 | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| Summary | mean / SD / %CV | [ใส่ผล] | — | — | — | — | target R₀ CV ≤15% |

พื้นที่สำหรับรูปที่ 5.6 กราฟเส้น measured voltage และ fitted voltage ซ้อนกันในช่วง mini-pulse/relaxation; แสดงค่า R₀, R₁, C₁, τ และ R² ใน legend. เลือกอย่างน้อยหนึ่งกราฟต่อสภาพแบต.

รูปที่ 5.6 การ fitting แบบจำลอง 1-RC Thevenin ECM

พื้นที่สำหรับรูปที่ 5.7 ใช้ bar chart หรือ dot plot: แกน x = Battery ID, แกน y = R₀ (mΩ), แสดง 3 run และ error bar (mean ± SD). ใส่ค่า %CV เหนือกลุ่มข้อมูล.

รูปที่ 5.7 ความสามารถในการทำซ้ำของ DCIR

ตารางที่ 5.8 การเปรียบเทียบ Quick Scan กับ HPPC reference

| Battery ID | Quick R₀ | HPPC R₀ | Difference | %Difference | แนวโน้มสอดคล้อง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | [ใส่ผล] mΩ | [ใส่ผล] mΩ | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| B2 | [ใส่ผล] mΩ | [ใส่ผล] mΩ | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| B3 | [ใส่ผล] mΩ | [ใส่ผล] mΩ | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |

พื้นที่สำหรับรูปที่ 5.8 Scatter plot: แกน x = HPPC R₀ (mΩ), แกน y = Quick Scan R₀ (mΩ), ใส่เส้น y=x. ใช้เพื่อแสดงแนวโน้ม ไม่อ้างว่าค่า DCIR และ ACIR เท่ากัน.

รูปที่ 5.8 ความสัมพันธ์ระหว่าง DCIR จาก Quick Scan และ HPPC

ตารางที่ 5.9 การยืนยัน SoC/SoH กับ C10 reference test

| Battery ID | Quick SoH | C10 capacity/SoH | Absolute error | Verified grade | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | [ใส่ผล] % | [ใส่ผล] % | [ใส่ผล] pp | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| B2 | [ใส่ผล] % | [ใส่ผล] % | [ใส่ผล] pp | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| B3 | [ใส่ผล] % | [ใส่ผล] % | [ใส่ผล] pp | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |

ตารางที่ 5.10 การตรวจสอบผลการคัดเกรดแบตเตอรี่

| Battery ID/สภาพ | Quick Electrical Grade | Capacity Grade | Verified Overall Grade | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 – สภาพดี | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่เหตุผล] |
| B2 – ใช้งานปกติ | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่เหตุผล] |
| B3 – เสื่อม | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่เหตุผล] |

พื้นที่สำหรับรูปที่ 5.9 Scatter plot: แกน x = C10 SoH (%), แกน y = Quick SoH (%), ใส่เส้น y=x และป้าย Battery ID. ถ้ามีข้อมูลไม่พอให้ใช้ grouped comparison chart แทน.

รูปที่ 5.9 ความสัมพันธ์ระหว่าง SoH จาก Quick Scan และ C10 reference

5.3.5 ความครบถ้วนของข้อมูลและ Cloud Traceability

ตารางที่ 5.11 การตรวจสอบ traceability ของข้อมูล

| Run ID | CSV metadata | Mode | ผลวิเคราะห์ | Cloud/dashboard | รายงาน | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ใส่ Run ID] | profile/app version [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |
| [ใส่ Run ID] | profile/app version [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] | [ใส่ผล] |

พื้นที่สำหรับรูปที่ 5.10 ใส่ภาพ dashboard ของ Run ID เดียวกับ CSV ที่อ้างในตาราง 5.11 และใส่กรอบ/ลูกศรชี้ Battery ID, timestamp, test mode และผล grade. ปิดข้อมูลส่วนบุคคลหากมี.

รูปที่ 5.10 ตัวอย่างความต่อเนื่องของข้อมูลจาก CSV สู่ Cloud Dashboard

5.4 ตารางตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนด / Requirement Compliance Matrix

ตารางนี้ต้องสรุปผลทุก requirement รวมถึงข้อที่ไม่ผ่านและข้อที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ คำว่า PENDING ใช้เฉพาะกรณีที่มีแผนทดสอบชัดเจนแต่ยังทำไม่ครบ

ตารางที่ 5.12 ตารางตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนด

| Requirement | Spec/Target | Measured | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transient sampling | 3–10 Hz | Quick pulse/relax ≈3–6 Hz (เบื้องต้น) | PRELIMINARY PASS | ยืนยันใหม่ด้วย Mode |
| Near-cutoff sampling | 3–10 Hz | [ใส่ผลหลังแก้] | PENDING | ต้องเร่ง sampling ใกล้ 10.5 V |
| DCIR repeatability | R₀ CV ≤15% | [ใส่ผล 3 run] | PENDING | ข้อมูล B007 เดิมมี 2 run |
| SoC uncertainty | ±5% | [ใส่ผลเทียบ reference] | PENDING | ต้องมี C10/controlled SoC |
| SSR cutoff response | ≤1 s | [ใส่ผล scope] | PENDING | ทดสอบ fault 3 รอบ |
| OTP threshold | 45–60 °C | [ใส่ผล] | PENDING | บันทึก sensor/reference |
| Discharge cutoff | 10.4–10.6 V | Quick 1: 10.18 V; Quick 2: 10.27 V | FAIL | ต้องแก้ near-cutoff logic และ retest |
| Data traceability | CSV → cloud → report | [ใส่ผล] | PENDING | ใช้ Run ID เดียวกัน |

5.5 การทบทวนการออกแบบ / Design Review

ผลเบื้องต้นแสดงว่า Quick Scan สามารถเก็บข้อมูลความถี่สูงในช่วง mini-pulse และ relaxation ได้ ซึ่งเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ DCIR/ECM ในระดับเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม CSV รุ่นเดิมยังไม่มี Mode จึงต้องอนุมาน phase จากเวลาและกระแส การเพิ่ม Mode, profile และ app version ใน CSV รุ่นใหม่จึงเป็นการปรับปรุงสำคัญต่อการตรวจสอบย้อนกลับของผล

ข้อจำกัดหลักที่พบจาก B007 คือ main discharge ใช้ low-rate logging ประมาณ 5 วินาทีต่อจุด ทำให้การยืนยัน cutoff ล่าช้าและแรงดันที่วัดได้ลดลงถึง 10.18–10.27 V ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 10.4–10.6 V ที่ระบุไว้ การปรับปรุงที่เสนอคือให้ระบบเพิ่ม sampling rate เป็น 3–10 Hz เมื่อแรงดันเข้าใกล้ cutoff และใช้ time-based debounce ที่สั้นพอ พร้อมบันทึกจุดเริ่มเตือน จุดสั่งตัด และแรงดันหลังปลดโหลด

ด้านการประเมินสุขภาพแบตเตอรี่ Quick Scan ควรรายงาน Quick Electrical Grade จาก DCIR/ECM แยกจาก Capacity Grade ที่ได้จาก C10 reference test แล้วกำหนด Verified Overall Grade จากผลที่อนุรักษ์นิยมกว่า วิธีนี้ป้องกันการตีความว่าแบตเตอรี่ได้เกรด A เพียงเพราะ parameter ของโมเดลหรือ Peukert factor เปลี่ยน โดยไม่มีการยืนยันความจุจริง

ตารางที่ 5.13 ประเด็นปรับปรุงจากผลทดสอบ

| ประเด็น | หลักฐาน | แนวทางแก้ | การยืนยันหลังแก้ |
| --- | --- | --- | --- |
| CSV เดิมไม่มี Mode | แยก phase ได้เพียงการอนุมาน | บันทึก Mode/profile/app version | ตรวจ table 5.4 จาก CSV ใหม่ |
| Cutoff ต่ำกว่าเกณฑ์ | 10.18 V และ 10.27 V | near-cutoff high-rate + debounce | ทดสอบ UVP 3 รอบ |
| Quick grade ยังไม่ยืนยัน | ไม่มี C10 reference ครบ | แยก Electrical/Capacity/Overall Grade | เปรียบเทียบ table 5.9–5.10 |
| Repeatability ยังไม่ครบ | B007 มี 2 run | รัน 3 รอบต่อแบตเตอรี่ | คำนวณ R₀ %CV |

รายการรูปที่ต้องจัดเตรียมก่อนส่ง: รูปที่ 5.1–5.10 ตาม placeholder ข้างต้น โดยใช้ข้อมูลจาก run ที่อ้างในตารางเดียวกันเท่านั้น รายละเอียด CSV เต็ม, raw waveform และผลรายรอบที่ยาวเกินหน้า ควรเก็บไว้ในภาคผนวกเพื่อให้บทนี้อ่านง่ายและตรวจสอบย้อนกลับได้